ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»

(ФГУП  «ВНИИМС»)

Государственная система обеспечения единства измерений

Тепловычислители ТМК-Н

МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ

ППБ.408843.047 МП

г. Москва

2013 г.

Настоящий документ распространяется на тепловычислители ТМК-Н (далее ТМК-Н) и устанавливает методы и средства их первичной и периодических поверок при выпуске из  производства, в эксплуатации и после ремонта.

Межповерочный интервал - не более четырех лет.

ТМК-Н предназначены для работы в составе теплосчетчиков при измерении и регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения различной конфигурации. Область применения - узлы коммерческого учета у производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя, а также автоматизированные системы сбора и контроля технологических параметров.

ТМК-Н, в зависимости от используемого исполнения, обеспечивает от одного до шести каналов измерения параметров теплоносителя (объема, температуры и давления) и вычисление тепловой энергии по данным об измеренных параметрах теплоносителя от одной до четырех тепловых систем.

Исполнения ТМК-Н0ХХ имеют автономное питание (батарею), питание исполнений ТМК-Н1ХХ осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения.

При проведении поверки различных исполнений ТМК-Н определяются только те метрологические характеристики, присущие данному исполнению.

# ОПЕРАЦИИ   И СРЕДСТВА   ПОВЕРКИ

## При проведении поверки выполняют следующие операции:

### Внешний осмотр (п.5.1);

### Опробование (п.5.2);

### Проверка идентификационных параметров программного обеспечения (п.5.3);

### Определение погрешностей  (п.п.5.4 … 5.14).

## При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование оборудования | Технические характеристики (назначение) |
| --- | --- |
| Частотомер Ч3-63 | Диапазон частот: 0,1 Гц...200 МГц, погрешность ±5Ч10-7+Ттакт/n Тизм |
| Магазин сопротивлений Р-4831 | Диапазон сопротивлений 0,01… 99999,99 Ом; класс точности 0,02/2·106 |
| Калибратор токовой петли Fluke | Диапазон воспроизведения тока 0…24 мА, погрешность ±(0,0002∙I+0,002) мА |
| Программное обеспечение «Конфигуратор приборов» | Организация обмена данными и вывод на ПК |
| Контроллер измерительный КИ-2 | Диапазон генерируемых частот 0,002…2049 Гц, погрешность частоты ±0,02 %, количество импульсов 1…16777215 |
| Программное обеспечение «Монитор-Сервис» | Управление контроллером КИ-2 |
| ПК | для Windows –ХР и выше |

Примечание - Допускается использование других  средств измерений  и оборудования с характеристиками не хуже указанных в таблице 1.1.

## При получении в процессе любой из операций отрицательных результатов поверку прекращают. ТМК-Н после  ремонта, настройки и регулировки (при необходимости) подвергают повторной поверке в полном объеме раздела 5.

# УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

## При проведении поверки соблюдают условия, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | оС | 20+5 |
| Относительная влажность | % | 30 ... 80 |
| Атмосферное давление | кПа | 84 - 106,7 |

## Напряжение питающей сети 220 В ±5 %, частота 50±1 Гц .

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## К работе по проведению поверки допускают персонал, изучивший эксплуатационную документацию на ТМК-Н, а также приборы и оборудование, указанные в таблице 1.1, прошедший инструктаж на рабочем месте и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

## Во время подготовки и при проведении поверки соблюдают порядок выполнения работ, требования безопасности и правила, установленные соответствующими документами.

# ПОДГОТОВКА К  ПОВЕРКЕ

## Подготовка средств поверки.

Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) средств поверки и целостность оттисков поверительных клейм.

Подготавливают средства поверки к работе согласно их технической документации и прогревают их в течение 30 мин.

Перед поверкой ТМК-Н выдерживают в нормальных условиях не менее 8 часов.

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

## Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемого ТМК-Н следующим требованиям:

соответствие номера и исполнения  ТМК-Н паспорту;

отсутствие механических повреждений, влияющих на работу;

отсутствие механических повреждений гермовводов;

отсутствие загрязнений, повреждений и окислений  контактов соединителей.

Состояние гермовводов и контактов соединителей проверяют, открутив 4 винта, расположенных по углам корпуса блока ТМК-Н и отсоединив корпус блока вычислителя от корпуса блока коммутации.

ТМК-Н, не удовлетворяющий указанным требованиям, к дальнейшей поверке не допускают.

## Опробование.

У вычислителей исполнений ТМК-Н20, -Н30 (с батарейным питанием) перед опробованием контролируют состояние батареи, как указано в руководствах по эксплуатации соответствующего исполнения.

Входят в меню Настройки и проверяют совпадение даты и времени ТМК-Н с текущими. Далее определяют настроечные параметры: номер прибора и схемы измерений, заданные цены импульсов настройки по каждому каналу, температуру и давление холодной воды, используемой для подпитки тепловой системы (далее ТС)  (при необходимости).

Переходят в меню параметры и определяют по каждому каналу параметры, подлежащие поверке (температура, масса, давление, тепловая энергия) для используемого варианта схемы измерений ТС.

## Проверка идентификационных параметров программного обеспечения.

Подают питание на ТМК-Н с внешним питанием. Входят в меню СЕРВИС и проверяют

соответствие идентификационных параметров программного обеспечения требованиям таблицы 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование изделия | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) |
| --- | --- | --- |
| ТМК-Н20 | v1.4 | 0xAE3D |
| ТМК-Н30 | v1.3 | 0xA001 |
| ТМК-Н100 | v2.6 | 0x8BEE |
| ТМК-Н120 | v2.6 | 0x4626 |
| ТМК-Н130 | v2.6 | 0xFB82 |

ТМК-Н, в которых обнаружено несоответствие данным таблицы 5.1, к дальнейшей поверке не допускают.

## Определение погрешностей.

### Общие указания

Подсоединяют ТМК-Н к приборам и оборудованию в зависимости от конфигурации используемой схемы измерений ТС, согласно ПРИЛОЖЕНИЯ А. Магазины сопротивлений подключают по четырехпроводной схеме, ко входам ТМК-Н, измеряющим сопротивление термопреобразователей; выходы измерительного контроллера подключить ко входам ТМК-Н, выполняющих счет импульсов от преобразователей расхода, а выходы калибраторов тока (Fluke) - ко входам ТМК-Н, измеряющих величину тока от преобразователей давления..

Погрешности параметров ТМК-Н определяют только для тех каналов, которые используются в заданной схеме измерений.

Перед поверкой выполняют следующие подготовительные операции:

подключают ТМК-Н к ПК при помощи нуль-модемного кабеля;

загружают в ПК ПО «Конфигуратор приборов» и выполняют необходимые настройки подключения, приведенные в контекстной справке к указанному ПО;

контролируют, перед проведением измерений (при подключенном оборудовании и заданных параметрах измерений), а также в течение измерений отсутствие флагов НС по поверяемому параметру на ЖКИ ТМК-Н или при считывании текущих параметров на ПК.

### Определение абсолютной погрешности преобразования каналами измерения температуры ТМК-Н входного сопротивления в показания температуры и разности температур.

Подключают магазин сопротивлений одновременно ко всем поверяемым каналам измерений температуры, задействованных в заданной схеме ТМК-Н. Входят в режим индикации температуры. Последовательно устанавливают значения сопротивлений в зависимости от типа НСХ термопреобразователей, используемой в ТМК-Н, в соответствии с таблицей 5.2.

Таблица 5.2

| Температура, oC | Значение сопротивления, Ом |
| --- | --- |
|  | α=0,00391°С-1 | α=0,00385°С-1 |
|  | 100П | 500П | Pt100 | Pt500 |
| 149 | 157,85 | 789,23 | 156,95 | 784,76 |
| 75 | 129,44 | 647,21 | 128,99 | 644,94 |
| 4 | 101,59 | 507,93 | 101,56 | 507,81 |
| - 45 | 82,02 | 410,1 | 82,3 | 411,48 |

Примечание. Тип НСХ ТСП определяют по ЖКИ прибора в меню Датчики

Считывают  с интервалом не менее 32 секунд с ЖКИ ТМК-Н или с экрана ПК показания температуры (ti) и разности температур ((tij) между каналами ТС в соответствии с заданной схемой  измерений.

Определяют для каждого канала ТМК-Н абсолютную погрешность измерений температуры:

Примечание. Для каналов измерений температуры теплоносителя погрешности по температуре и разнице температур определяют для значений 149,75 и 4 °С. Для каналов, контроля температуры воздуха (в исполнении ТМК-Н100) определяется только погрешность измерений температуры для значений (-45, 4 и 75 ) °С.

За абсолютную погрешность измерений температуры принимают максимальное значение из полученных (tТВi.

Определяют разность температур между измеренными значениями температур каналов  ТС:

.

За абсолютную погрешность измерения разницы температур принимают максимальное из значений (tij.

ТМК-Н считают поверенным по данным параметрам, если значение абсолютной погрешности измерений температуры канала не выходит за пределы (0,25 °С, а разницы температур - за пределы (0,05 °С.

### Определение приведенной погрешности преобразования каналами давления ТМК-Н входного тока в показания давления.

Для исполнений ТМК-Н, где функция измерений давления не используется, поверку по данному пункту  не проводят.

Входят в режим индикации давления. Последовательно задают калибратором величины токов в рабочем диапазоне ТМК-Н согласно таблице 5.3, пропорциональных давлению, считывают показания давления (Ризм) с ЖКИ или ПК. Считывание показаний проводят после их изменений с интервалом не менее 32 секунд после задания тока.

Примечание. Заданный диапазон измеряемого тока и заданное максимальное давление определяют либо в меню Датчики - на ЖКИ, либо считав данные на ПК,  при помощи ПО «Конфигуратор приборов» на вкладке Каналы давления.

Таблица 5.3

| Задаваемое давление | Iзад, (мА) для установленного диапазона измерений тока (∆I) | Рзад (кгс/см2) для установленного максимального давления (Рмакс) канала вычислителя |
| --- | --- | --- |
|  | ∆I = 0…5 | ∆I = 4…20 | ∆I = 0…20 | Рмакс = 4 | Рмакс = 6 | Рмакс = 6,3 | Рмакс=10 | Рмакс= 16 | Рмакс=25 |
| 0,9Рмакс | 4,5 | 18,4 | 18 | 3,6 | 5,4 | 5,67 | 9,0 | 14,4 | 22,5 |
| 0,5Рмакс | 2,5 | 12,0 | 10 | 2 | 3,0 | 3,15 | 5,0 | 8,0 | 12,5 |
| 0,2Рмакс | 1,0 | 7,2 | 4 | 0,8 | 1,2 | 1,26 | 2,0 | 3,2 | 5,0 |

Вычисляют приведенную погрешность измерений давления:

где Ризм – показания давления;

Рзад – заданные значения из таблицы 5.2;

Рмакс – заданное в ТМК-Н максимальное давление.

Повторяют измерение для каждого задействованного в схеме канала. За приведенную погрешность измерений давления принимается максимальное из полученных значений (РТВ.

ТМК-Н считают поверенным по данному параметру, если значение приведенной погрешности измерений давления не выходит за пределы (0,25 % для исполнений ТМК-Н0ХХ и (0,1 % для исполнений ТМК-Н1ХХ.

### Определение относительной погрешности преобразования каналами измерения объема импульсной последовательности на входе ТМК-Н в показания массы (объема).

Примечание 1. Для исполнений ТМК-Н, где функция  измерений давления не используется измерения массы и тепловой энергии проводят для договорных значений давления – в этом случае калибраторы тока – не используют.

Для исполнений ТМК-Н100 перед определением погрешностей измерений массы, объема переводят переключатель SA1 из положения Работа в положение поверка; для исполнений ТМК-Н20, -Н30 и ТМК-Н120, -Н130 переводят прибор в режим ПОВЕРКА для чего устанавливают джампер на :1 и :2 вилки ХР2 (для  ТМК-Н20, -Н30 ) и на  :1 и :2 вилки ХР3 (для  ТМК-Н120, -Н130), а затем контролируют обнуление показаний счетчиков, массы, объема и тепловой энергии, а также отключение реакций на канальные флаги пороговых значений па-

раметров.

Задают магазинами сопротивления, соответствующие температуре 75°С из таблицы 5.2, а калибраторами величину тока из таблицы 5.3, соответствующую давлению 0,5 Рмакс.

Дожидаются показаний температур и давлений, соответствующих заданным и контролируют отсутствие НС в ТС, в который входят поверяемые каналы.

Считывают данные на ПК и фиксируют начальные показания массы Gн (объема Vн) в поверяемых каналах. Подают с контроллера КИ-2 на вход этих каналов количество N(100 импульсов с параметрами, приведенными в таблице 5.4 и через паузу ( 40 с считывают на экран ПК и фиксируют конечные показания массы Gк (объема Vк) в поверяемых каналах. При этом в зависимости от подаваемой частоты, проверяют настройку входных фильтров ТМК-Н в соответствии  с таблицей 5.4.

Таблица 5.4

| Фильтр входной | Наличие джампера на контактах разъемах для исполнений | Частота следования импульсов, Гц | Длительность импульса, мс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТМК-Н100 | ТМК-Н120 | ТМК-Н130 | ТМК-Н20 | ТМК-Н30 |  |  |
|  | ХР12…ХР17 | ХР7…ХР9 | ХР7…ХР11 | ХР4…ХР6 | ХР4…ХР8 |  |  |
| 10 Гц | :3 и :4 | :3 и :4 | :3 и :4 | - | - | 4 | 50,05 |
| 1000 Гц | :1 и :2 | :1 и :2 | :1 и :2 | - | - | 819,2 | 0,73 |
| 5 Гц | - | - | - | :3 и :4 | :3 и :4 | 4 | 50,05 |
| 32 Гц | - | - | - | :1 и :2 | :1 и :2 | 29,89 | 1,22 |

Управление режимами работы и параметрами контроллера КИ-2 осуществляют при помощи ПО «Монитор-Сервис» (см. ППБ.408843.026 РП «Монитор-Сервис» Руководство пользователя).

Определяют относительную погрешность измерений массы:

где Gрас - расчетное значение массы, вычисляемое по формуле

(т)

(и (м3/имп) - цена импульса настройки канала;

N(имп) – количество импульсов, поданных на вход поверяемого канала;

((t) (кг/м3) - плотность теплоносителя при заданных температуре и давлении в поверяемом канале

Примечание 2. Здесь и далее значения  плотности и энтальпии теплоносителя в зависимости от температуры и давления вычисляют по алгоритмам МИ2412-97 "Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя", либо из справочного Приложения В.

При определении плотности и энтальпии для вычисления расчетных значений массы и тепловой энергии следует учесть, что величины указанные в таблицах 5.2 и 5.9 – соответствуют избыточному давлению, а приведенные в приложении В  – абсолютному, поэтому пересчет проводится по формуле:

Для каналов, предназначенных для измерений объема определяют относительную погрешность измерений объема. В этом случае магазин сопротивлений и калибратор тока не используют.

Расчетное значение объема вычисляют по формуле: Vрас=Ni·∆и  (м3).

Аналогичным способом проводят поверку остальных каналов измерений массы (объема), задействованных в используемой схеме ТМК-Н. За относительную погрешность при измерении массы (объема) принимают максимальное из всех полученных значений.

ТМК-Н считают поверенным по данному параметру, если значение погрешности измерений массы (объема) для каждого используемого в измерительной схеме канала, не выходит за пределы (0,1 %.

Примечание 3. Допускается определение погрешностей каналов измерений массы при любых температурах в диапазоне 1...150°С  и давлений в диапазоне (0,2…0,9)Рмакс (кгс/см2).

Допускается совмещать определение погрешности измерительных каналов при измерении массы (объема) с определением погрешности измерений тепловой энергии по п.5.4.5. При этом, при определении расчетного значения контролируемого параметра, следует учитывать задаваемые температуру, давление и число подаваемых импульсов.

### Определение относительной погрешности преобразования входных сигналов на входах ТМК-Н в показания тепловой энергии.

При задании сигналов от измерительного контроллера, калибраторов тока и магазинов сопротивлений в зависимости от заданной при настройке ТМК-Н схемы измерений ТС и исполнения поверяемого прибора выполняют условия, приведенные в таблицах Б1…Б4 Приложения Б.

Примечание. Номер схемы измерений ТС, заданной при настройке ТМК-Н считывают с ЖКИ прибора, как указано в его руководстве по эксплуатации.

Задают магазинами сопротивление, соответствующее температуре из таблицы 5.7, а калибраторами тока – величину тока, соответствующую давлению в каналах ТМК-Н согласно таблицы 5.8. Дожидаются показаний температуры и давления, соответствующих заданным.

Считывают на экран ПК при помощи ПО «Конфигуратор приборов» и фиксируют начальные показания тепловой энергии (Qн).

Подают на входы ТМК-Н, согласно заданной схеме измерений, количество импульсов, указанное в таблицах Б1…Б4 Приложения Б с параметрами, приведенными в таблице 5.4 в зависимости от включенного входного фильтра последовательно для всех задействованных в измерительной схеме ТС каналов тепловой энергии.

Таблица 5.5 Режимы измерений погрешностей для исполнений ТМК-Н100

| Схема | № условий Qо | № условий Qгвс |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1, 2, 3 | - |
| 1.2 | 4, 5, 6 | - |
| 1.3 | 1, 2, 3 | - |
| 1.4 | 4, 5, 6 | - |
| 1.5 | 1, 2, 3 | 3 |
| 1.6 | 4, 5, 6 | 3 |
| 1.7 | 1, 2, 3 | 3 |
| 1.8 | 4, 5, 6 | 3 |
| 2.1 | 1, 2, 3 | 2 |
| 2.2 | 4, 5, 6 | 1 |
| 2.3 | 4, 5, 6 | 2 |
| 2.4 | 4, 5, 6 | 3 |
| 2.5 | 1, 2, 3 | 2 |
| 2.6 | 4, 5, 6 | 1 |
| 2.7 | 4, 5, 6 | 2 |
| 2.8 | 4, 5, 6 | 3 |
| 2.9 | 1, 2, 3 | 5 |
| 2.10 | 4, 5, 6 | 4 |
| 2.11 | 4, 5, 6 | 5 |
| 2.12 | 4, 5, 6 | 6 |
| 3.1 | 7, 8, 9 | - |
| 3.2 | 7, 8, 9 | - |
| 3.3 | 7, 8, 9 | - |
| 3.4 | 7, 8, 9 | 3 |
| 3.5 | 7, 8, 9 | 3 |
| 3.6 | 7, 8, 9 | 3 |
| 4.1 | 10, 11,12 | - |
| 4.2 | 13,14,15 | - |
| 4.3 | 10, 11,12 | - |

Таблица 5.5 (продолжение)

| Схема | № условий Qо | № условий Qгвс |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | 13,14,15 | - |
| 4.5 | 19,20,21 | - |
| 4.6 | 19,20,21 | - |
| 4.7* | 19,20,21 | - |
| 4.8* | 19,20,21 | - |
| 5.1 | - | 3 |
| 5.2 | 16, 17,18 | 3 |
| 5.3 | 7, 8, 9 | 3 |

Условия измерений приведены в таблицах Б1 и Б2

*Для схем 4.7 и 4.8 использовать в качестве значений Рх и tх – значения Р3 и Т3 из таблицы Б2

Таблица 5.6 Режимы измерений погрешностей для исполнений ТМК-Н20,-Н30,-Н120,-Н130

| Номер схемы | ТМК-Н20, -Н120 | ТМК-Н30, -Н130 |
| --- | --- | --- |
|  | № условий Q | № условий Q1 | № условий Q2 |
| 1.1 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 12 |
| 1.2 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 13 |
| 1.3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 12 |
| 1.4 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 13 |
| 2.1 | 7, 8, 9 | 7, 8, 9 | 14,15,16 |
| 2.2 | 7, 8, 9 | 7, 8, 9 | 14,15,16 |
| 2.3 | 7, 8, 9 | 7, 8, 9 | 14,15,16 |
| 3.1 | 10 | 10 | 12 |
| 3.2 | 10,11 | 10,11 | 12,13 |
| 4.1 | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - |
| 5.1 | - | 17,18,19 | 17,18,19 |
| 5.2 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.3 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.4 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.5 | - | 17,18,19 | 17,18,19 |
| 5.6 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.7 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.8 | - | 20,21,22 | 20,21,22 |
| 5.9 | - | 23,24,25 | 23,24,25 |
| 5.10 | - | 23,24,25 | 23,24,25 |
| 5.11 | - | 23,24,25 | 23,24,25 |
| 5.12 | - | 23,24,25 | 23,24,25 |
| 6.1 | - | 17,18,19 | - |
| 6.2 | - | 20,21,22 | - |
| 6.3 | - | 17,18,19 | - |
| 6.4 | - | 20,21,22 | - |
| 6.5 | - | 26,27,28 | - |
| 6.6 | - | 26,27,28 | - |
| 6.7 | - | 26,27,28 | - |
| 6.8 | - | 26,27,28 | - |

Условия измерений приведены в таблице Б3 для ТМК-Н120, -Н130 и в таблице Б4 для ТМК-Н20, -Н30

Таблица 5.7 Значения сопротивлений при задании температур для разных НСХ

| Т, оС | R, Ом (α=0,00391°С-1) | R, Ом (α=0,00385°С-1) |
| --- | --- | --- |
|  | 100 П | 500 П | Pt 100 | Pt 500 |
| 145 | 156,33 | 781,64 | 155,46 | 777,28 |
| 125 | 148,7 | 743,52 | 147,95 | 739,76 |
| 74 | 129,05 | 645,26 | 128,61 | 643,03 |
| 72 | 128,28 | 641,38 | 127,84 | 639,2 |
| 30 | 111,86 | 559,28 | 111,67 | 558,36 |
| 20 | 107,92 | 539,58 | 107,79 | 538,97 |
| 5 | 101,98 | 509,92 | 101,95 | 509,76 |

Таблица 5.8  Значения токов при задании давлений

| Задаваемое давление | Iзад, (мА) для установленного диапазона измерений тока (∆I) | Рзад (кгс/см2) для установленного максимального давления (Рмакс) канала вычислителя |
| --- | --- | --- |
|  | ∆I = 0…5 | ∆I = 4…20 | ∆I = 0…20 | Рмакс = 4 | Рмакс = 6 | Рмакс = 6,3 | Рмакс=10 | Рмакс= 16 | Рмакс=25 |
| 0,8Рмакс | 4,0 | 16,8 | 16 | 3,2 | 4,8 | 5,04 | 8,0 | 12,8 | 20,0 |
| 0,6Рмакс | 3,0 | 13,6 | 12 | 2,4 | 3,6 | 3,78 | 6,0 | 9,6 | 15,0 |
| 0,4Рмакс | 2,0 | 10,4 | 8 | 1,6 | 2,4 | 2,52 | 4,0 | 6,4 | 10,0 |
| 0,2Рмакс | 1,0 | 7,2 | 4 | 0,8 | 1,2 | 1,26 | 2,0 | 3,2 | 5,0 |

Через паузу (50 с считывают на экран ПК и фиксируют конечные показания тепловой энергии (Qк). Определяют расчетное значение тепловой энергии по формулам для используемой в ТМК-Н измерительной схемы ТС, приведенным в РЭ каждого исполнения соответственно.

Примечание. Определение Qрас выполняют в тех же единицах (ГДж или Гкал) в которых производится счет параметра в поверяемом приборе. Перевод энтальпии из размерности ккал/кг в кДж/кг осуществляют по формуле:

h (кДж/кг) = h (ккал/кг)( 4,1868

Определяют относительную погрешность измерений тепловой энергии:

Аналогичным способом  определяют (при необходимости) погрешность для остальных каналов измерений тепловой энергии, задействованного в используемой схеме.

ТМК-Н считают поверенным по данному параметру, если значение относительной погрешности измерений тепловой энергии в каждом канале не выходит за пределы:

±(0,5+5/Δt) % при 148оС(Dt(2оС

По завершению определения погрешностей измерений массы, объема и тепловой энергии переводят переключатель SA1 для исполнения ТМК-Н100.2 из положения поверка в положение Работа, для исполнений ТМК-Н120,130 удаляют джампер с :1 и :2 вилки ХР3, для исполнений ТМК-Н20, -Н30 удаляют джампер с :1 и :2 вилки ХР2.

### Определение погрешности измерений времени.

Для исполнений  ТМК-Н20, -Н30 подключают частотомер к контрольным точкам, расположенным под защитным колпачком: сигнальный провод к :Fо, а экран к :GND. Включают выход FOUT замкнув джамперами :1 и :2, :3 и :4, после чего отключают и вновь подключают батарею.

Переводят частотомер в режим измерения частоты за интервал времени 10 с. Проводят не менее 3 измерений частоты следования импульсов часового кварцевого генератора.

Определяют отклонение суточного хода:

с/cутки

Определяют относительную погрешность измерений времени с учетом суточной поправки ((RTC) :

Значение суточной поправки ((RTC, с/сут), введенной при изготовлении ТМК-Н, считывают с ЖКИ в меню Настройки-ЧАСЫ-Коррекция.

Для исполнений ТМК-Н1ХХ подсоединяют сигнальный щуп частотомера к контакту FOUT на плате вычислителя, а экран к минусу источника питания (см. соответствующее исполнению ТМК-Н руководство по эксплуатации). Включают выход FOUT с помощью ПО “Конфигуратор приборов”. Переводят частотомер в режим измерений периода. Проводят не менее 3 измерений периода (Ti) следования импульсов часового кварцевого генератора с точностью до трех знаков после запятой. Определяют отклонение суточного хода по формуле:

с/cутки

Определяют относительную погрешность измерений времени с учетом суточной поправки ((RTC):

Значение суточной поправки ((RTC) рассчитывают по формуле, коэффициент корректировки суточного хода, введенный при изготовлении вычислителя, приведен в меню Настройки-ЧАСЫ-Коррекция:

при Kкор > 0

при Kкор < 0

где Kкор – коэффициент корректировки суточного хода.

ТМК-Н считают поверенным по данному параметру, если значение относительной погрешности измерений суточного интервала времени, не выходит за пределы  (0,001%.

## Оформление результатов поверки

### Результаты поверки оформляют итоговым протоколом (см. Приложение Г). В протокол заносят максимальные значения погрешностей, определенные по результатам поверки.

### При положительных результатах поверки ТМК-Н на последний выдают свидетельство о поверке или делают отметку в паспорте в соответствии с ПР50.2.006 и пломбируют, как указано в эксплуатационной документации.

### При отрицательных результатах поверки ТМК-Н к эксплуатации не допускают. Ранее действующее свидетельство аннулируют, делают соответствующую отметку в паспорте и выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР50.2.006.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема подключения  исполнений ТМК-Н100.2 к приборам и оборудованию

при определении погрешностей

Схема подключения  исполнений ТМК-Н20, -Н120 к приборам и оборудованию

при определении погрешностей

Схема подключения  исполнений ТМК-Н30, -Н130 к приборам и оборудованию

при определении погрешностей

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Условия определения погрешностей измерений тепловой энергии при поверке ТМК-Н

Таблица Б1 Условия измерения Qгвс для вычислителей ТМК-Н100

| № условия | N1 | N2 | N3 | t1 | t2 | t3 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 200 | 30 | - | - | 0,4Pmax | - | - |
| 2 | - | - | 200 | - | 30 | - | - | 0,4Pmax | - |
| 3 | - | - | 200 | - | - | 30 | - | - | 0,4Pmax |
| 4 | 400 | 200 | - | 30 | - | - | 0,4Pmax | - | - |
| 5 | 400 | 200 | - | - | 30 | - | - | 0,4Pmax | - |
| 6 | 400 | 200 | - | - | - | 30 | - | - | 0,4Pmax |

Таблица Б2 Условия измерения Qо для вычислителей ТМК-Н100.2

| № условия | N1 | N2 | N3 | t1 | t2 | t3 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | - | - | 145 | 125 | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - |
| 2 | 200 | - | - | 74 | 72 | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - |
| 3 | 200 | - | - | 30 | 20 | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - |
| 4 | - | 200 | - | 145 | 125 | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - |
| 5 | - | 200 | - | 74 | 72 | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - |
| 6 | - | 200 | - | 30 | 20 | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - |
| 7 | 400 | 200 | - | 145 | 125 | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - |
| 8 | 400 | 200 | - | 74 | 72 | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - |
| 9 | 400 | 200 | - | 30 | 20 | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - |
| 10 | 400 | - | 200 | 145 | 125 | 5 | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,6Pmax |
| 11 | 400 | - | 200 | 74 | 72 | 5 | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,4Pmax |
| 12 | 400 | - | 200 | 30 | 20 | 5 | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,2Pmax |
| 13 | - | 400 | 200 | 145 | 125 | 5 | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,6Pmax |
| 14 | - | 400 | 200 | 74 | 72 | 5 | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,4Pmax |
| 15 | - | 400 | 200 | 30 | 20 | 5 | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,2Pmax |
| 16 | 200 | - | - | 145 | - | - | 0,8Pmax | - | - |
| 17 | 200 | - | - | 75 | - | - | 0,6Pmax | - | - |
| 18 | 200 | - | - | 30 | - | - | 0,2Pmax | - | - |
| 19 | 400 | 200 | 100 | 145 | 125 | 5 | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,6Pmax |
| 20 | 400 | 200 | 100 | 74 | 72 | 5 | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax |
| 21 | 400 | 200 | 100 | 30 | 20 | 5 | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,6Pmax |

Таблица Б3 Условия измерения Q для вычислителей ТМК-Н120, -Н130

| № условия | N1 | N2 | N3 | N4 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | - | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 2 | 200 | - | - | - | 74 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 3 | 200 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 4 | - | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 5 | - | 200 | - | - | 74 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 6 | - | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 7 | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 8 | 400 | 200 | - | - | 74 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 9 | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 10 | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax | - | - | - |
| 11 | - | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax | - | - |
| 12 | - | - | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax |  |
| 13 | - | - |  | 200 | - | - |  | 30 | - | - | - | 0,4Pmax |
| 14 | - | - | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax |

Таблица Б3 (продолжение)

| № условия | N1 | N2 | N3 | N4 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - | - | 400 | 200 | - | - | 74 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax |
| 16 | - | - | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax |
| 17 | 400 | - | 200 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 18 | 400 | - | 200 | - | 74 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 19 | 400 | - | 200 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 20 | - | 400 | 200 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 21 | - | 400 | 200 | - | 74 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 22 | - | 400 | 200 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 23 | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 24 | 400 | 200 | - | - | 74 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 25 | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 26 | 400 | 200 | 100 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 27 | 400 | 200 | 100 | - | 74 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 28 | 400 | 200 | 100 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,6Pmax* | - |

Таблица Б4 Условия измерения Q для вычислителей ТМК-Н20, -Н30

| № условия | N1 | N2 | N3 | N4 | T1 | T2 | T3 | T4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | - | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 2 | 200 | - | - | - | 75 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 3 | 200 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 4 | - | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 5 | - | 200 | - | - | 75 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 6 | - | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 7 | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | - | - |
| 8 | 400 | 200 | - | - | 75 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | - | - |
| 9 | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | - | - |
| 10 | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax | - | - | - |
| 11 | - | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax | - | - |
| 12 | - | - | 200 | - | - | - | 30 | - | - | - | 0,4Pmax |  |
| 13 | - | - |  | 200 | - | - |  | 30 | - | - | - | 0,4Pmax |
| 14 | - | - | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | - | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax |
| 15 | - | - | 400 | 200 | - | - | 75 | 72 | - | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax |
| 16 | - | - | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | - | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax |
| 17 | 400 | - | 200 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 18 | 400 | - | 200 | - | 75 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 19 | 400 | - | 200 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 20 | - | 400 | 200 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 21 | - | 400 | 200 | - | 75 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 22 | - | 400 | 200 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 23 | 400 | 200 | - | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,8Pmax* | - |
| 24 | 400 | 200 | - | - | 75 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 25 | 400 | 200 | - | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,4Pmax* | - |
| 26 | 400 | 200 | 100 | - | 145 | 125 | 5* | - | 0,8Pmax | 0,6Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 27 | 400 | 200 | 100 | - | 75 | 72 | 5* | - | 0,6Pmax | 0,4Pmax | 0,6Pmax* | - |
| 28 | 400 | 200 | 100 | - | 30 | 20 | 5* | - | 0,4Pmax | 0,2Pmax | 0,6Pmax* | - |

Температура и давление холодной воды на источнике тепла tхв и Pхв определяются заданными договорными значениями, либо значениями, задаваемыми по умолчанию.

*- только для схем 6.1…6.5, для схем 5.1…5.9, соответствует  tхв и Pхв; для схем 6.6…6.8 в качестве tхв и Pхв используются значения Т3 и Р3

Рмакс – максимальное давление настройки канала.

Индекс задаваемого параметра соответствует номеру измерительного канала ТМК-Н.

Приложение В

Значения энтальпии и плотности воды (справочное)

Значения энтальпии (ккал/кг) для заданных температур при различном абсолютном давлении

| Ркг/см2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tоС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,028 | 2,052 | 2,075 | 2,099 | 2,123 | 2,146 | 2,17 | 2,193 | 2,217 | 2,241 | 2,264 | 2,288 | 2,311 | 2,335 | 2,359 | 2,382 |
| 3 | 3,034 | 3,057 | 3,081 | 3,104 | 3,128 | 3,151 | 3,175 | 3,199 | 3,222 | 3,236 | 3,269 | 3,293 | 3,316 | 3,34 | 3,363 | 3,386 |
| 4 | 4,039 | 4,062 | 4,086 | 4,109 | 4,133 | 4,156 | 4,18 | 4,203 | 4,226 | 4,25 | 4,273 | 4,296 | 4,32 | 4,343 | 4,367 | 4,39 |
| 5 | 5,043 | 5,067 | 5,09 | 5,113 | 5,137 | 5,16 | 5,183 | 5,207 | 5,230 | 5,253 | 5,277 | 5,300 | 5,323 | 5,346 | 5,37 | 5,393 |
| 6 | 6,047 | 6,071 | 6,094 | 6,117 | 6,14 | 6,163 | 6,187 | 6,21 | 6,233 | 6,256 | 6,279 | 6,303 | 6,326 | 6,349 | 6,372 | 6,395 |
| 7 | 7,051 | 7,074 | 7,097 | 7,12 | 7,143 | 7,166 | 7,189 | 7,212 | 7,235 | 7,259 | 7,282 | 7,305 | 7,328 | 7,351 | 7,374 | 7,397 |
| 8 | 8,053 | 8,076 | 8,099 | 8,122 | 8,145 | 8,168 | 8,19 | 8,214 | 8,237 | 8,26 | 8,283 | 8,306 | 8,329 | 8,352 | 8,375 | 8,398 |
| 9 | 9,056 | 9,079 | 9,10 | 9,124 | 9,147 | 9,17 | 9,193 | 9,216 | 9,239 | 9,202 | 9,285 | 9,308 | 9,331 | 9,354 | 9,376 | 9,399 |
| 10 | 10,06 | 10,08 | 10,10 | 10,13 | 10,15 | 10,17 | 10,19 | 10,22 | 10,24 | 10,26 | 10,29 | 10,31 | 10,33 | 10,35 | 10,38 | 10,4 |
| 11 | 11,06 | 11,08 | 11,10 | 11,13 | 11,15 | 11,17 | 11,2 | 11,22 | 11,24 | 11,26 | 11,29 | 11,31 | 11,33 | 11,35 | 11,38 | 11,4 |
| 12 | 12,06 | 12,08 | 12,11 | 12,13 | 12,15 | 12,17 | 12,2 | 12,22 | 12,24 | 12,26 | 12,29 | 12,31 | 12,33 | 12,35 | 12,38 | 12,4 |
| 13 | 13,06 | 13,08 | 13,11 | 13,13 | 13,15 | 13,17 | 13,2 | 13,22 | 13,24 | 13,26 | 13,29 | 13,31 | 13,33 | 13,35 | 13,38 | 13,4 |
| 14 | 14,06 | 14,,08 | 14,11 | 14,13 | 14,15 | 14,17 | 14,2 | 14,22 | 14,24 | 14,26 | 14,29 | 14,31 | 14,33 | 14,35 | 14,38 | 14,4 |
| 15 | 15,06 | 15,08 | 15,11 | 15,13 | 15,15 | 15,17 | 15,2 | 15,22 | 15,24 | 15,26 | 15,29 | 15,31 | 15,33 | 15,35 | 15,38 | 15,4 |
| 16 | 16,06 | 16,08 | 16,11 | 16,13 | 16,15 | 16,17 | 16,2 | 16,22 | 16,24 | 16,26 | 16,28 | 16,31 | 16,33 | 16,35 | 16,37 | 16,4 |
| 17 | 17,06 | 17,08 | 17,11 | 17,13 | 17,15 | 17,17 | 17,19 | 17,22 | 17,24 | 17,26 | 17,28 | 17,31 | 17,33 | 17,35 | 17,37 | 17,39 |
| 18 | 18,06 | 18,08 | 18,10 | 18,13 | 18,15 | 18,17 | 18,19 | 18,22 | 18,24 | 18,26 | 18,28 | 18,3 | 18,33 | 18,35 | 18,37 | 18,39 |
| 19 | 19,06 | 19,08 | 19,10 | 19,13 | 19,15 | 19,17 | 19,19 | 19,21 | 19,24 | 19,26 | 19,28 | 19,3 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,39 |
| 20 | 20,06 | 20,08 | 20,1 | 20,13 | 20,15 | 20,17 | 20,19 | 20,21 | 20,24 | 20,26 | 20,28 | 20,3 | 20,32 | 20,35 | 20,37 | 20,39 |
| 21 | 21,06 | 21,08 | 21,10 | 21,12 | 21,15 | 21,17 | 21,19 | 21,21 | 21,23 | 21,26 | 21,28 | 21,3 | 21,32 | 21,34 | 21,37 | 21,39 |
| 22 | 22,06 | 22,08 | 22,10 | 22,12 | 22,14 | 22,17 | 22,19 | 22,21 | 22,23 | 22,25 | 22,28 | 22,3 | 22,32 | 22,34 | 22,36 | 22,39 |
| 23 | 23,06 | 23,08 | 23,10 | 23,12 | 23,14 | 23,16 | 23,19 | 23,21 | 23,23 | 23,25 | 23,27 | 23,3 | 23,32 | 23,34 | 23,36 | 23,38 |
| 24 | 24,05 | 24,08 | 24,10 | 24,12 | 24,14 | 24,16 | 24,18 | 24,21 | 24,23 | 24,25 | 24,27 | 24,29 | 24,31 | 24,34 | 24,36 | 24,38 |
| 25 | 25,05 | 25,07 | 25,10 | 25,12 | 25,14 | 25,16 | 25,18 | 25,2 | 25,23 | 25,25 | 25,27 | 25,29 | 25,31 | 25,33 | 25,36 | 25,38 |
| 30 | 30,04 | 30,07 | 30,09 | 30,11 | 30,13 | 30,15 | 30,17 | 30,19 | 30,22 | 30,24 | 30,26 | 30,28 | 30,30 | 30,32 | 30,34 | 30,36 |
| 72 | 72,0 | 72,02 | 72,03 | 72,05 | 72,07 | 72,09 | 72,11 | 72,13 | 72,15 | 72,17 | 72,19 | 72,21 | 72,23 | 72,24 | 72,26 | 72,28 |
| 74 | 74,00 | 74,02 | 74,04 | 74,06 | 74,07 | 74,09 | 74,11 | 74,13 | 74,15 | 74,17 | 74,19 | 74,21 | 74,23 | 74,24 | 74,26 | 74,28 |
| 75 | 75,0 | 75,02 | 75,04 | 75,06 | 75,08 | 75,09 | 75,11 | 75,13 | 75,15 | 75,17 | 75,19 | 75,21 | 75,23 | 75,25 | 75,26 | 75,28 |
| 95 | 95,06 | 95,08 | 95,1 | 95,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | 125,4 | 125,41 | 125,43 | 125,45 | 125,46 | 125,48 | 125,50 | 125,51 | 125,53 | 125,54 | 125,56 | 125,58 | 125,59 | 125,61 |
| 145 | - | - | - | - | 145,84 | 145,85 | 145,87 | 145,88 | 145,90 | 145,91 | 145,93 | 145,94 | 145,96 | 145,97 | 145,99 | 146,00 |

Значения плотности (кг/м3) для заданных температур при различном абсолютном давлении

| Ркг/см2 при tоС | 145 | 125 | 95 | 75 | 74 | 72 | 30 | 20 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | 961,9 | 974,85 | 975,44 | 976,62 | 995,64 | 998,2 | 999,96 |
| 2 | - | - | 961,95 | 974,89 | 975,49 | 976,66 | 995,69 | 998,25 | 1000,01 |
| 3 | - | 939,08 | 961,99 | 974,94 | 975,53 | 976,7 | 995,73 | 998,29 | 1000,06 |
| 4 | - | 939.13 | 962,04 | 974,98 | 975,57 | 976,75 | 995,78 | 998,34 | 1000,11 |
| 5 | 921,7 | 939,18 | - | 975,02 | 975,62 | 976,79 | 995,82 | 998,38 | 1000,16 |
| 6 | 921,76 | 939,23 | - | 975,07 | 975,66 | 976,83 | 995,86 | 998,43 | 1000,21 |
| 7 | 921,81 | 939,28 | - | 975,11 | 975,71 | 976,88 | 995,91 | 998,47 | 1000,25 |
| 8 | 921,86 | 939,33 | - | 975,15 | 975,75 | 976,92 | 995,95 | 998,52 | 1000,3 |
| 9 | 921,92 | 939,38 | - | 975,2 | 975,79 | 976,97 | 995,99 | 998,56 | 1000,35 |
| 10 | 921,97 | 939,43 | - | 975,24 | 975,84 | 977,01 | 996,04 | 998,61 | 1000,4 |
| 11 | 922,03 | 939,48 | - | 975,29 | 975,88 | 977,05 | 996,08 | 998,65 | 1000,45 |
| 12 | 922,08 | 939,53 | - | 975,33 | 975,92 | 977,1 | 996,13 | 998,7 | 1000,49 |
| 13 | 922,14 | 939,58 | - | 975,37 | 975,97 | 977,14 | 996,17 | 998,74 | 1000,54 |
| 14 | 922,19 | 939,63 | - | 975,42 | 976,01 | 977,18 | 996,21 | 998,79 | 1000,59 |
| 15 | 922,24 | 939,68 | - | 975,46 | 976,05 | 977,22 | 996,26 | 998,83 | 1000,64 |
| 16 | 922,3 | 939,73 | - | 975,5 | 976,1 | 977,27 | 996,3 | 998,88 | 1000,69 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Протокол поверки

(рекомендуемое)

Протокол поверки вычислителя ТМК–Н ________  зав.№ ___________

Результаты поверки:

- Внешний вид ____________________________________________________________

соответствует         не соответствует

- Идентификационные параметры ПО

| Наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) |
| --- | --- | --- |

Заключение о соответствии___________________________________________

соответствует         не соответствует

- Пределы допускаемых погрешностей преобразования входных сигналов в значения измеряемых параметров

| Наименование параметра | Обозначение | Фактическое значение | Допустимые пределы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для ТМК-Н0ХХ | для ТМК-Н1ХХ |
| Тепловая энергия, % (относительная) |  |  | ± 0,75 при 148°C>Δt>20°C |
|  |  |  | ± 1 при 20°C>Δt>10°C |
|  |  |  | ± 3 при 10°C>Δt>2°C |
| Массы теплоносителя, % (относительная) |  |  | (0,1% |
| объем теплоносителя, % (относительная) |  |  | (0,1% |
| Давления, % (приведенная) |  |  | (0,25% | (0,1% |
| Температура, оС (абсолютная) | (t |  | + 0,25 |
| Разность температур между каналами ТС, оС (абсолютная) | ((t |  | + 0,05оС |
| Времени, % (относительная) | (( |  | (0,001% |

Заключение о пригодности   ________

(годен/негоден)

Поверитель ________________